**CÔNG TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Trang Thiết Bị Y Tế Phú An**

Địa chỉ: 242, Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: 028.66 759 318 – 028 66 595 318

Di Động : 0901.678.968 – 0911.678.968

Email: thietbiytephuan.vn@gmail.com Website : *ytegiadinh24h.vn , thietbiytephuan.vn*

*HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2019*

 **BẢNG BÁO GIÁ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG****MODEL: XL200****Tâp đoàn ERBA- ĐỨC sản xuất: Transasia Bio – Medicals Ltd Xuất sứ Ân Độ** | **Hình Ảnh** |
| 1 | **ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT****- Ưu điểm**          : Phân tích sinh hóa lâm sàng  hoàn toàn tự động  và truy cập ngẫu nhiên**- Tốc độ phân tích**:Hơn 200 Mẫu/Giờ với chế độ sinh hóa, 400  Mẫu/Giờ với chế độ phân tích Điện giải. (lựa chọn : Na ,K,Cl,Li)**- Thiết kế hệ thống :**Riêng biệt ,Hệ hóa chất mở ,hoàn toàn tự động,truy cập ngẫu nhiên  cùng với chế độ ưu tiên cho bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu .**- Tham số quang trắc :**    lên tới  50 4 ISE**- Mẫu thử ;**    Huyết thanh , huyết tương  ,nước tiểu , loại khác.**- Thông số lập trình :**         Không giới hạn**- Phương pháp phân tích :** 1- Point ,2- Point ,Rate-A,Rate-B ,Direct Potentiometry ,**- Hiệu chuẩn  :**   Tuyến tính ,phi tuyến tính và đa điểm (   Linear , Non-Linear ,Multipoint  )**- Quang kế    :**              Quang kế tĩnh.**- Dải hấp thụ :**             0 – 2.5 .**- Nguồn ánh sáng :**         Halogen lamp**- Quang học :**                 8 kính lọc (tù 340 -700 nm) :340,405,505,546,578,600,700nm .**- Dò tìm ;**                       8 đèn diod bán dẫn.**- Số lượng mẫu thử :**      30 vị trí thường xuyên ,9 vị trí cho Blank ,Controls ,Standards ,  và  ISE ,**- Số lượng hóa chất  :**      50 vị trí đặt chai  hóa chất được  bảo quản lạnh  lựa chon thể tích : 50ml , 20ml ,5ml**- Kiểm tra chất lượng :**   L.J .đồ thị và Multiple rules.**- Khay đọc kết quả** 45  Cuvettes bằng thủy tinh **.****- Pha trộn hóa chất phản ứng :** bằng thìa khuấy với tốc độ cao**- Lượng mẫu đọc két quả :** 180 ul**- Hệ thống rửa :** 6 công đoạn  rửa , 2 công đoạn  sấy  khô với hệ thống xác nhận                                 chuẩn cuvette**- Pipette hút mẫu :** 2-70 ul (có thể  điều chỉnh trong giá trị 0,2 ul)**- Pipette hút hóa chất :** 10-300ul ( có thể điều chỉnh trong giá trị 1 ul)**- Hệ thống :** Điều khiển bằng máy tính ngoài ,                           phần mềm Windows XP ,CPU –P4,                          Ram   512 MB                          HDD 40 GB                          Máy in ma trận điểm.**- Điện áp  sử dụng : AC** 110V ( - 10% Tần số 60 Hz hay 220V -10% Tần số 50 Hz .**- Kích thước ;** 810mm(W) x800 mm (D) x600 mm(H) . | **C:\Users\Ha Pear\Desktop\Erba xl200.jpg** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN HÀNG HÓA** | **Số****lượng** | **Đơngiá****USD** | **Thành tiền****USD** |
| **01** | **Máy xét nghiệm sinh hóa tự động** **Model: XL 200** Công suất: 200 Test sinh hóa/giờHãng sản xuất: Transasia Bio – Medicals Ltd ( trực thuộc tập đoàn Erba Mannheim-Đức)Xuất sứ: Ấn Độ.Sản xuất năm: 2018 về sauMáy mới 100%\* Cấu hình chính gồm**Máy chính:** (**Không gồm điện giải**) - Khay bệnh phẩm: 01 cái - Khay thuốc thử: 01 cái - Nắp khay thuốc thử: 01 cái - Cốc đựng mẫu: 250 cái- Dung dich rửa XL Wash : 04 chai- Cable nguồn: 01 cái- USB cable: 01- Cuvette phản ứng thủy tinh: 45 cái- Lọ đựng thuốc thử: 01 bộ- Can 20 lít 02 cái kèm sensor mức nước- Can 10 lít 02 cái kèm sensor mức nước- Software for Computer and XL 200 01 đĩa- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: 01 quyển.-Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt : 01 quyển  | **01 Bộ** | **19.300** | **19.300** |

**Các điều khoản chung:**

* **Chất lượng:** Thiết bị mới 100%
* **Năm sản xuất**: 2018 trở về sau.
* **Thời hạn giao hàng:** trong vòng 50 đến 60 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và sau khi nhận được tiền đặt cọc từ quý khách hàng.
* **Sô tiền đặt cọc :** 50% giá trị máy
* **Bảo hành:** 12 tháng. Hỗ trợ kỹ thuật sau bảo hành hoàn toàn miễn phí.
* **Hướng dẫn sử dụng:** Công ty chi trả 100% chi phí.
* **Địa điểm giao hàng, lắp đặt:** Tại nơi khách hàng yêu cầu.
* **Hình thức thanh toán:** Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bản chào giá có giá trị: 01 tháng kể từ ngày phát hành.

\* Chúng tôi cam kết “**Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model XL200 hãng Erba Đức** ” có chất lượng cao, độ chính xác cao, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và được Bộ Y Tế cho phép nhập khẩu và phân phối đầy đủ CO,CQ Tờ khai hải quan.

*Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị !*

 **CÔNG TY TNHH TM DV VÀ TRANG TBYT PHÚ AN**